Messbereichserweiterung

1	Grundlagen, Theorie	2

1.1	Messbereichserweiterung	2

1.1.1	Spannungsmessung	2

1.1.2	Strommessung	2

1.2	Widerstandsmessung	2

2	Aufgabenstellung	3

2.1	Messwerk	3

2.2	Spannungsmessbereich	3

2.3	Strommessbereich	3

2.4	Widerstandsmessbereich	3

3	Anhang	4

3.1	Fragenkatalog	4

3.2	Literatur	4

# Grundlagen, Theorie

## Messbereichserweiterung

### Spannungsmessung - Parallelschaltung

Faktor der Messbereichserweiterung: n = U/UV.

- U ...	angezeigte Spannung

- UV ...	Spannung am Voltmeter

RS = RV·(n-1)

- n ...	Faktor für die Messbereichserweiterung

- RS ...	Serienwiderstand

- RV ...	Innenwiderstand des Voltmeters

### Strommessung - Serienschaltung

Faktor der Messbereichserweiterung: n = I/IA.

- I ...	angezeigter Strom

- IA ...	Strom durch das Amperemeter

RP = RA/(n-1)

- n ...	Faktor für die Messbereichserweiterung

- RP ...	Parallelwiderstand

- RA ...	Innenwiderstand des Amperemeters

## Widerstandsmessung

Widerstände werden indirekt gemessen: über Messung von Strom und Spannung durch den Widerstand und Ermittlung des Widerstandswertes nach dem Ohmschen Gesetz R = U/I.

Wird eine Größe, z.B.: die Messspannung, konstant gehalten, so ist der Messstrom indirekt proportional zum Widerstand. Die Skala des Messwerks kann dann in Ω geeicht werden.

## Effektivwertmessung

Das Drehspulinstrument zeigt den Mittelwert des angelegten Stromes an. Bei einem rein sinusförmigen Strom sind dies 0 A. Um die Wirkung des Stromes messen zu können, wird vor das Messwerk ein Gleichrichter geschaltet. Damit erhält es Gleichstrom, der sich im Wert aber nur um einen konstanten Faktor unterscheidet, dem Formfaktor. Damit kann die Skala in Effektivwerten geeicht werden.

# Aufgabenstellung

## Messwerk

Es steht ein DVM-Modul und ein Einbau-Drehspulinstrument zur Verfügung.

Für das gegebene Messwerk soll die Art des Messwerks festgestellt werden. Weiters sind die Kenndaten (RMesswerk, UMax, IMax, Genauigkeitsklasse KL) aufzunehmen.

## Spannungsmessbereich

Für das gegebene Messwerk soll der Gleichspannungsmessbereich auf eine vorgegebene Spannung erweitert werden. Dafür sind die entsprechenden Widerstände zu berechnen (auch Verlustleistung berücksichtigen), auszuwählen und die Schaltung aufzubauen.

Die Kenndaten für das erweiterte Messwerk werden gemessen und den berechneten gegenübergestellt.

## Strommessbereich

Für das gegebene Messwerk soll der Gleichstrommessbereich auf einen vorgegebenen Stromendwert erweitert werden. Dafür sind die entsprechenden Widerstände zu berechnen (auch Verlustleistung berücksichtigen), auszuwählen und die Schaltung aufzubauen.

Die Kenndaten für das erweiterte Messwerk werden gemessen und den berechneten gegenübergestellt.

## Widerstandsmessbereich

Mit dem gegebenen Messwerk und einer Spannungsquelle wird ein Ohmmeter aufgebaut. Dafür sind die entsprechenden Widerstände zu berechnen (auch Verlustleistung berücksichtigen), auszuwählen und die Schaltung aufzubauen.

Für das Ohmmeter werden die gemessen und die berechneten Kenndaten gegenübergestellt.

Für das Ohmmeter wird eine Skala bildlich dargestellt.

## Effektivwertmessung

Es soll das Drehspulinstrument für Wechselspannungsmessung beschaltet werden (Gleichrichter). Eine Skala für die Anzeige des Effektivwertes wird berechnet und der gemessenen Skala gegenübergestellt.

Für das Effektivwertmessgerät wird eine Skala bildlich dargestellt.

# Anhang

## Fragenkatalog

Wie erweitert man den Strommessbereich, wie den Spannungsmessbereich?

Wie ist der Faktor der Messbereichserweiterung n definiert?

Welchen Innenwiderstand erwartet man sich von einem Volt- bzw. einem Amperemeter?

Wie funktioniert ein Ohmmeter?

Was passiert, wenn mit einem Ohmmeter einen unter Spannung stehenden Widerstand misst?

Was ist der Spitzenwert, der Gleichrichtwert, der Effektivwert?

Was ist der Formfaktor?

## Literatur

Friedrich, Tabellenbuch Elektrotechnik Elektronik, Dümmler Verlag Bonn, 1998

Othmar Fischer, Elektrotechnische Grundlagen, Oldenbourg Verlag Wien, 1991